- Příloha č. 2 ZD (Příloha č. 2 kupní smlouvy)

Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Studentská 1699/4 |
| zastoupený: | Ing. et. Ing. Ilonou Komínkovou |
| IČO: | 48899119 |
| název VZ: | RTG technika |
| druh zadávacího řízení: | nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení |
| ev.č. VZ ve Věstníku veřejných zakázek: | Z2020-018052 |
| ev. č. VZ u zadavatele: | 01/20/VZ |

  - Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- dodávka RTG techniky - nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku:

- 1 ks stacionárního RTG skiagrafického přístroje pro použití na středisku rentgen

a to včetně dopravy do sídla zadavatele, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“) - min. rozsah 1 pracovní den a poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců; součástí záruky je také bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení potřebného pro provozování zdravotnického prostředku v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (dále také „dodávka RTG techniky“);

- Modernizace systémemu PACS

Předmětem nabídky firmy je kompletní modernizace stávajícího systému PACS zahrnující dodávku a implementaci diagnostického a klinického webového DICOM prohlížeče, administrátorského webového portálu pro správu obrazové dokumentace uložené v PACS a nového HW potřebného pro běh SW modulů a ukládání dat. Součástí dodávky je i napojení nového RTG přístroje do PACS

- provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení - periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.

(dále jen „RTG technika“)

  - Po dobu trvání 24 měsíční záruky za jakost dle písm. a) výše musí být záruční autorizované servisní zabezpečení prováděno bezplatně, a to za podmínek uvedených v obchodních podmínkách definovaných v čl. 9 zadávací dokumentace

  - Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované zdravotnické technologie.

  - Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v článku 1.7 a 1.8. Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných požadavků bude znamenat jejich vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

  - Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

-	se zákonem č. 268/2014 Sb. a jeho příslušnými prováděcími předpisy: nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb., č. 56/2015 Sb.) a vyhláškou č. 62/2015;

-	se zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů;

-	se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 22/1997 Sb.“) a jeho příslušnými prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami vztahujícími se k problematice zdravotnických prostředků,

-	se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon s důrazem na prováděcí předpisy týkající se oblasti radiační ochrany - vše ve znění pozdějších předpisů a

-	s ostatní platnou legislativou a harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN vztahujícími se k předmětu smlouvy.

  - Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů

  - Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění –

RTG skiagrafický přístroj

|  | Parametr | Požadovaná hodnota | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník řízení) | kde je prokázáno v nabídce (např. str. v nabídce, v návodu, v technickém litu atd. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Základní technické požadavky |  |  |  |  |  |
| 1. | RTG Skiagrafický stacionární přístroj s přímou digitalizací, se dvěma detektory | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 2. | Jištění skiagrafického přístroje - 100A typ C | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 3. | Přívodní silový kabel 5x35 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 4. | Nový, nepoužitý přístroj | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 5. | Vyšetřovací stůl s pracovním místem pro bezdrátový detektor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 6. | Vertigraf s pracovním místem pro detektor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 7. | 1 ks fixní detektor nebo bezdrátový detektor ve vertigrafu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 8. | 1 ks bezdrátový detektor ve stole | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 9. | Stropní závěs rentgenky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 10. | Generátor | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 11. | Autotracking | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 12. | Autoposition | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| 13. | Antikolizní systém | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano - ne | ……… |
| - Generátor vysokého napětí |  |  |  |  |  |
| 14. | Vysokofrekvenční generátor s příkonem min. 80 kW | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne příkon…kW | ……… |
| 15. | Snímkovací napětí s rozsahem min. 40 – 150 kV, s krokem max. 1 kV | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne rozsah…..,kV;krok….kV | ……… |
| 16. | Snímkovací rozsah volby min. 10 mA – max. 750mA | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne rozsah….,mA;krok….mA | ……… |
| 17. | Expoziční automatika AEC min. se 3-mi komorami (stůl i vertigraf) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne počet komor…… | ……… |
| 18. | Orgánově programovaná radiografie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 19. | Manuální nastavení expozičních parametrů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 20. | Nejkratší expoziční čas 0,002s při expoziční automatice | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne čas…..…s | ……… |
| - Stropní závěs rentgenky |  |  |  |  |  |
| 21. | Vysokoobrátková rentgenka min. 8000 ot. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……ot. | ……… |
| 22. | Velikost malého ohniska 0,6 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne velikost…mm | ……… |
| 23. | Velikost velkého ohniska 1,2 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne velikost…mm | ……… |
| 24. | Tepelná kapacita anody rentgenky min. 400 kHU | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……..kHU | ……… |
| 25. | Tepelná kapacita celého zářiče (min. 2000 kHU) | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium a) kritéria č. 2; váha max. 20b. | ano – ne ……..kHU | ……… |
| 26. | Ochlazování anody (min. 140kHU/min.) | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium b) kritéria č. 2; váha max. 20b. | ano – ne …..kHU/min | ……… |
| 27. | Stropní závěs umožňující pokrytí snímkovny min. 2m podélný posun x 3m příčný posun | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 28. | Kolimátor – manuální i automatický, se světelným indikátorem pole | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 29. | Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích min. 0,3 m/s | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 30. | Automatická přídavná Al, Cu filtrace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 31. | Automatická kolimace dle orgánové automatiky | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 32. | Možnost uvolnění brzd všech pohybů stropního závěsu RTG zářiče pro možnost manuální manipulace v osách X,Y,Z | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 33. | Vertikální pohyb manuální i motorický min. 175 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 34. | Digitální displej na čele krytu RTG trubice pro zobrazení základních informací – min. kolimace, úhel náklonu RTG trubice, SID, typ vyšetření, filtrace | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 35. | Zobrazení úhlu volného přenosného detektoru (aktivní plocha min. 34x42 cm) na digitálním displeji clony pro přesné nastavení kolmého paprsku na detektor | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium c) kritéria č. 2; váha max. 15b. | ano – ne | ……… |
| 36. | Automatické měření SID (Source To Image Distance = vzdálenost zdroje záření /ohniska rentgenky/ od receptoru obrazu /film nebo digitální snímač/) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 37. | Vertikální rotace min. +1800/-1500 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne rotace..../… | ……… |
| 38. | Horizontální rotace +1200/-1200 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne rotace..../… | ……… |
| - Vyšetřovací stůl s volným bezdrátovým detektorem |  |  |  |  |  |
| 39. | Vlastnosti plochého digitálního detektoru varianty: – varianta I.: detektor o rozměrech 32 x 42 cm – 0 bodů; – varianta II.: detektor o rozměrech 42 x 42 cm – 15 bodů. | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium d) kritéria č. 2; váha max. 15b | ano – ne varianta:…. | ……… |
| 40. | Flat panel detektor, CsI technologie (CsI = jodid cesný) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne …..“ | ……… |
| 41. | Dobíjení bezdrátového detektoru ve stole | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 42. | Váha flat panelu max. 3,5 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne váha….kg | ……… |
| 43. | Flat panel odolný vůči tekutinám podle standardu vodotěsnosti min. IPX3 varianta I.: ≥ IPX3 – 0 bodů varianta II.: ≥ IPX5 – 5 bodů varianta III.: ≥ IPX7 – 10 bodů | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium e) kritéria č. 2; váha max. 10b. | ano – ne IPX … | ……… |
| 44. | Virtuální mřížka sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního záření v reálném čase nebo lysholmova clona min. pro skiagrafii hlavy, hrudníku, břicha, páteře, pánve | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 45. | Vyjmutí detektoru a snímkování technikou volné projekce | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 46. | Integrované madlo pro snadnější úchop volného detektoru Není – o bodů Uzpůsobené vnitřní úchopy z vnitřních stran pro snadnější manipulaci s detektorem – 5 bodů Madlo s dírou, kdy se prsty dotýkají palce – 10 bodů | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium f) kritéria č. 2; váha max. 10b. | ano – ne | ……… |
| 47. | Velikost pixelu max. 150 µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………… µm | ……… |
| 48. | Hloubka akvizice min. 16 bitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne …….bitů | ……… |
| 49. | Nastavitelná nejnižší výška stolu nejvýše 56 cm (včetně) od podlahy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……cm | ……… |
| 50. | Nosnost stolu min. 300 kg | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……..kg | ……… |
| 51. | Velikost stolu min. 800 mm x 2400 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne …………… | ……… |
| 52. | Plovoucí deska stolu laterálně min. ±120 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………….. | ……… |
| 53. | Plovoucí deska stolu longitudinálně min. ± 480 mm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………….. | ……… |
| 54. | Nožní spínače na spodku stolu pro ovládání elektromagnetické brzdy a výšku stolu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 55. | Max DQE min. 60 % (DQE = detective quantum efficiency – detekční kvantová účinnost) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………..% | ……… |
| 56. | Držák detektoru s připevněním ke stolu pro snímky horizontálním paprskem | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - Vertigraf s fixním nebo bezdrátovým detektorem |  |  |  |  |  |
| 57. | Flat panel detektor, CSI technologie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 58. | Flat panel o velikosti 42x42, fixní nebo bezdrátový detektor s dobíjením ve vertigrafu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne .... x …..cm | ……… |
| 59. | Virtuální mřížka sekundárního záření pro volné projekce s následnou SW kompenzací artefaktů sekundárního záření v reálném čase, zejména pro skiagrafii hlavy, hrudníku, břicha, páteře, pánve (popř.lysholm) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 60. | Velikost pixelu max. 150 µm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne …… µm. | ……… |
| 61. | Hloubka akvizice min. 16 bitů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……bitů | ……… |
| 62. | Náklon vertigrafu +90o/-20o | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne náklon…/…. | ……… |
| 63. | Manuální i motorický vertikální pohyb: nejnižší výška středu detektoru od podlahy: varianta I.: ≤ 35 cm – 0 bodů varianta II.: ≤ 30 cm – 10 bodů | výhodou | dále hodnocený parametr, podkritérium g) kritéria č. 2; váha max. 10b. | ano – ne ……cm | ……… |
| 64. | Manuální i motorický vertikální pohyb: min. vzdálenost středu detektoru od podlahy 170 cm | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………cm | ……… |
| 65. | Autotracking detektoru a rtg lampy | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 66. | Opěra rukou (hrazda) pro PA projekci vestoje | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 67. | Max. DQE min. 60 % | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ………..% | ……… |
| - Akviziční stanice |  |  |  |  |  |
| 68. | Náhledový vysoce kontrastní monitor o úhlopříčce min. 19‘‘ | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 69. | Maximální svítivost min. 250 cd/m2 | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……..cd/m2 | ……… |
| 70. | Rozlišení min. 1,2 Mpix | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……Mpix | ……… |
| 71. | Administrace pacientských dat z RIS pomocí DICOM Modality Worklist i manuálně | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 72. | Archivace dat lokálně na rtg pracovišti i na serveru PACS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 73. | základní postprocesingové funkce (min. filtrace, elektronické clony, anotace, měření, rotace zoom, umístění značek L/P, poznámek – volný text na libovolné místo, odmítnutí snímku do PACS)SW na skvizici snímku, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 74. | Export USB, DVD, CD (formát DICOM) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 75. | Orgánově programovaná radiografie v systému DR | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 76. | Manuální nastavení expozice | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 77. | Export expozičních dat s jednotlivými snímky do PACS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 78. | Harddisk pro uložení min. 3000 snímků, vyhledávání vyšetření min. podle jména, ID pacienta, čísla vyšetření, data vyšetření, typu vyšetření, odesílajícího lékaře | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne ……..snímků | ……… |
| 79. | DICOM služby: Modality Worklist, Storage, Storage Commitment, Query/Retrieve, Print, Modality Performed Procedure Step | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 80. | Propojení s provozovaným RIS WinRDG (autor RNDr. Václav Krmela – www.rdgsw.cz) v rozsahu: automatické sestavení DICOM MWL na základě žádanky z RIS | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| 81. | Součinnost – komunikace nabízeného SW s RIS Win RDG (autor RNDr. Václav Krmela – www.rdgsw.cz) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |

Modernizace systému PACS

| - DICOM Prohlížeč |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Obecné vlastnosti centrálního DICOM prohlížeče (Požadujeme dodávku centrálního prohlížeče elektronické obrazové dokumentace s následujícími vlastnostmi a funkcionalitou (společné požadavky pro diagnostickou i klinickou verzi) |  |  |  |  |  |
|  | Parametr | Požadovaná hodnota | Druh technického parametru | Reálná hodnota (vyplní účastník řízení) | kde je prokázáno v nabídce (např. str. v nabídce, v návodu, v technickém litu atd. |
|  | Zadavatel požaduje dodávku multimodalitního centrálního prohlížeče určeného pro diagnostické i klinické použití s architekturou server-klient. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | architektura server-klient, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | jednotné uživatelské prostředí i jednotná instalace diagnostické i klinické verze, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | provoz klientské části nezávisle na operačním systému pracovní stanice pouze v prostředí standardního webového prohlížeče/browseru bez nutnosti instalace dalšího SW (aplikací, modulů, appletů či knihoven), tedy bez použití např. ORACLE Java, Microsoft .NET FrameWork, Adobe Flash apod., | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | ověřená kompatibilita s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči/browsery – minimálně s MS Internet Explorer (v. 11 a vyšší), Mozilla Firefox, Apple Safari, a to na 32bit i 64bit platformě, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora zobrazení na různých koncových zařízeních zařízení – PC, notebook, tablet, smart phone apod., | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | serverová část SW musí být nativní 64-bit. aplikací (tedy že aplikace nelze provozovat na 32-bit. nebo starší platformě), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | kompatibilita se standardem DICOM verze 3.0, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora DICOM služeb: Query/Retrieve, Store, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora připojení neomezeného počtu různých zdrojů obrazových dat (např. možnost přímého odesílání obrazových dat z modalit do centrálního prohlížeče, napojení libovolného počtu DICOM archivů různých výrobců), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost zabezpečeného přístupu přes síť Internet odkudkoliv i mimo areál nemocnice (podpora HTTPS certifikátu), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | centrální prohlížeč musí umožňovat centrální správu uživatelských účtů a nastavení jednotlivých uživatelských profilů nebo skupin, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | centrální prohlížeč musí umožňovat autentizaci uživatelů při spouštění prostřednictvím Active Directory a řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | napojení na stávající NIS minimálně v rozsahu: - spuštění prohlížeče z prostředí NIS pomocí šifrovaného URL odkazu s parametrem Accession Number, případně podle dalších parametrů (např. ID pacienta), tak aby zobrazil vyšetření příslušející k dané žádance. - zobrazení textového popisu vyšetření v prostředí prohlížeče, - součinnost dodavatele NIS zajistí Zadavatel | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | systém musí umožňovat zpětné dohledání přístupu konkrétního uživatele k dané obrazové dokumentaci nebo pacientským datům po celou dobu životního cyklu řešení, tato funkcionalita musí být zákaznicky dostupná prostřednictvím přehledného nastavení (např. přes HTML formulář), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora uživatelsky editovatelných klávesových zkratek – možnost nastavení klávesových zkratek na jednotlivé funkce i pro aktivaci dalšího monitoru / okna prohlížeče, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | funkce pro zobrazení všech vyšetření pacienta, ze všech připojených zdrojů dat, na časové ose, možnost filtrace a řazení zobrazovaných vyšetření na časové ose, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora zobrazení a vytváření DICOM SR (Structured Report), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora zobrazení medicínských zpráv v jiných formátech (např. *.pdf), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora zobrazení MPEG-4 přímo v prostředí prohlížeče bez spouštění SW třetích stran vč. základních nástrojů pro editaci videa (střih, ořez), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost rychlé volby pro zobrazení/skrytí DICOM atributů (volby pro skrytí údajů o pacientovi /vyšetření, orientace snímku, anotace, referenční čáry, apod.), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost rozdělení obrazovky horizontálně i vertikálně pro zobrazení více snímků na jednom monitoru v rámci jednoho vyšetření a pro porovnání vícero vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | grafické znázornění již otevřených vyšetření na úrovni uživatel/stanice/organizační jednotka | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - Minimální požadovaná funkcionalita diagnostické verze centrálního DICOM prohlížeče |  |  |  |  |  |
|  | základní měření: denzita, pravítko, tříbodový úhel, poměr, kalibrace, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | pokročilé měření: Cobbův úhel, elipsa, obrys, kruh, čtverec, obdélník, mnohoúhelník, ROI, zakřivení, zobrazení statistiky v ROI – max, průměr, směrodatná odchylka, gamma korekce, označení obratlů | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | manipulace s dvourozměrnými, i 3D snímky (nastavení W/L, nastavení LUT, zvětšení, posouvání, lupa, rotace…), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost rozdělení obrazovky, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost vkládání anotací, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora manuální a automatické synchronizace snímků, sérií a vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | vytvoření klíčových snímků dle standardu DICOM (Key objects) vč. jejich zobrazení a možnosti uložení jako nové série vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost porovnání vyšetření různých pacientů, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | MPR, 3D (objemová rekonstrukce, MIP, průměr), 3D kurzor, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | fúze pro neomezené množství modalit (min. ze 3 modalit – PET CT, MR, CT), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | závěsné (hanging) protokoly – možnost pokročilé definice hanging protokolů a kombinace pravidel pro zobrazení vyšetření. Musí být možné definovat min. rozložení obrazu (rozdělení obrazovky/obrazovek) dle typu vyšetření, počet diagnostických monitorů a nastavení zobrazení na každém z nich vč. nastavení zobrazení na tabletu či telefonu, automatické porovnání aktuálního a předchozích vyšetření, definice nastavení výchozí hodnot jako je např. WL, zoom, nastavení pozice otevření vyšetření, MPR, 3D rekonstrukce, apod. Všechna tato pravidla musí být možné kombinovat. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | centrální prohlížeč musí umožňovat správu rozvržení panelu nástrojů na pracovní ploše prohlížeče, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost přednastavení šablon pro různé typy vyšetření. Šablony umožňují přednastavení hodnot window level, případně další parametry, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | centrální prohlížeč musí umožňovat uživatelské nastavení viditelnosti konkrétních DICOM tagů na obrazovce prohlížeče dle typu modality – musí být možné zobrazit libovolný DICOM tag, vč. možnost umístění popisků v závislosti na lateralitě snímku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | indikátor aktuálně otevřené série, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | automatické dočítání otevřených nedokončených/rozpracovaných vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost uložení rozpracovaného stavu vyšetření na server pro následné použití (po přihlášení z jiného koncového zařízení, musí být možné zobrazit vyšetření v uloženém rozpracovaném stavu včetně komentářů, měření, rozložení obrazu, W/L apod.), uložený stav musí být možné sdílet s dalšími uživateli vč. možnosti vložení textového komentáře k uloženému stavu, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | integrovaná, zabezpečená online vzdálená konzultace více uživatelů s následujícími vlastnostmi: - sdílení pohledu v reálném čase na stejná dynamická obrazová data, - v rámci konzultace musí být umožněno každému účastníkovi konzultace pracovat individuálně s vyšetřením, aniž by úpravy vyšetření vytvořené uživatelem viděli ostatní účastníci konzultace a zároveň musí mít každý účastník možnost provedené úpravy vyšetření zobrazit ostatním účastníkům konzultace. Sdílení provedených úprav vyšetření musí být provedeno formou přenesení pouze příkazů, aniž by se přenášela vlastní obrazová data (z důvodu rychlosti komunikace a zabránění zatížení sítě přenosem obrazových dat), - vkládání značek a textových poznámek, - neomezený počet současně spolupracujících uživatelů nad jedním vyšetřením, - neomezený počet současně aktivních konzultací, - podpora přizvání hostů, kteří nemají vytvořený účet pro přístup do systému, k on-line konzultaci (podpora externích spolupracovníků) zabezpečeným způsobem (např. zadáním PINu), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | video smyčka - podpora pro přehrávání smyček z ultrazvuku, angiografie, laparoskopie apod., možnost nastavení rychlosti a směru přehrávání, možnost spuštění/zastavení přehrávání ve všech oknech | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | tvorba složek a pracovních seznamů s podporou těchto funkcionalit: - vytváření nových seznamů/složek, nastavení přístupových práv dle jednotlivých uživatelů nebo skupin uživatelů, např. pro účely indikačních komisí, konsilií, vizit apod. - možnost uživatelem přiřazovat vyšetření do složek a pracovních seznamů, ke kterým má zajištěn přístup. - možnost nastavení oprávnění uživatele k dané složce nebo pracovnímu seznamu. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | export vyšetření/snímků ve formátu DICOM, MP4, JPG, PNG s možností anonymizace dat pro publikační a prezentační účely, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | import DICOM dat | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | pro zpracování 3D rekonstrukcí možnost využití výkonu grafických karet v diagnostických stanicích a na serveru pro sdílení jejich výkonu pro více koncových zařízení – možnost definice priorit využití graf.karet na základě IP adres, apod. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - Minimální požadovaná funkcionalita klinické verze centrálního DICOM prohlížeče |  |  |  |  |  |
|  | základní měření: denzita, pravítko, tříbodový úhel, poměr, kalibrace, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | manipulace s dvourozměrnými snímky (nastavení W/L, zvětšení, posouvání, rotace), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost rozdělení obrazovky, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | video smyčka, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | podpora manuální synchronizace snímků, sérií a vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | zobrazení klíčových snímků, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | 3D kurzor. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - PORTAL PRO ADMINISTRACI A SPRÁVU ZDRAVOTNICKÉ OBRAZOVÉ DOKUMENTACE |  |  |  |  |  |
|  | Pro správu zdravotnické obrazové dokumentace je požadován webový portál, který zajistí řízený a logovaný přístup uživatelů pouze k obrazovým datům, na která mají oprávnění. Webový portál bude možné spustit nezávisle na specializovaných pracovních stanicích pouze z prostředí běžného internetového prohlížeče. Portál bude bez omezení počtu uživatelů (multilicence). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | multilicence pro neomezený počet uživatelů, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | seznam vyšetření uložených v PACS, vč. možnosti zobrazení detailu vyšetření, zobrazení vlastního vyšetření ve webovém DICOM prohlížeči a využití dále definovaných funkcí z detailu vyšetření, vyhledávání musí být možné min. podle následujících parametrů: jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, typ modality, datum narození, od/do data vytvoření vyšetření. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | import DICOM dat s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | import ne-DICOM dat (min. JPG, PDF) s výběrem DICOM archivu, do kterého se importují data, součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | export vyšetření: - formát JPG – v komprimované či nekomprimované podobě na úrovni snímek, série, studie - formát MP4 – v komprimované či nekomprimované podobě s možností nastavení FPS na úrovni snímek, série, studie - formát DICOM – na úrovni snímek, série, studie | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | vypalování dat na CD/DVD vč. prohlížeče (vzhledem k zabezpečení webových prohlížečů lze pro tuto funkci využít instalace doplňkového modulu nebo s využitím samostatného SW), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | opravy vyšetření – možnost opravy na úrovni pacient a na úrovni vyšetření. Na úrovni pacient je požadována oprava demografických údajů pacienta následná oprava všech vyšetření daného pacienta. Na úrovni vyšetření je požadována oprava údajů ve vyšetření (min. jméno pacienta, ID pacienta, číslo žádanky, datum narození, pohlaví, datum vytvoření vyšetření, čas vytvoření vyšetření) - součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | rozdělování vyšetření – rozdělení vyšetření a přesun vybraných sérií do nového vyšetření, součástí této funkce je vazba na seznam žádanek/worklist a možnost výběru žádanky pro převzetí pacientských údajů, které jsou nutné pro uložení dat do PACS archivu, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | přeskupení vyšetření – přesun vybraných sérií mezi různými vyšetřeními, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | přesun a kopírování dat mezi různými (připojenými) DICOM uzly – možnost přesunu nebo kopírování vyšetření nebo pouze jednotlivých sérií mezi připojenými DICOM uzly, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost vytváření žádanek na provedení vyšetření, v případě interní potřeby možnost vazby na modality worklist, Součástí žádanky musí být možné vyplnit min. následující údaje: jméno a příjmení pacienta, ID pacienta, datum narození, pohlaví, kód zdravotní pojišťovny, datum žádosti, odbornost, urgentnost a typ požadovaného vyšetření, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost odesílání dat přes ePACS, ReDiMed vč. výběru sítě, přes kterou se data posílají a možností rychlého hledání v seznamu příjemců, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | přístup administrátorů a uživatelů do systému je logován. Logy je následně možné předávat v dohodnuté struktuře do systémů třetích stran pro jejich další zpracování. Integrovaný prohlížeč logů pro jejich filtraci (uživatel, datum apod.), dohledání a exportu logů, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | zobrazení statistik zaplnění úložiště provozovaného systému (roční/měsíční přehled uložených dat v TB), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | zobrazení statistik počtu vyšetření za vybrané období dle konkrétní modality, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost centrální správy přístupových práv uživatelů (dle rolí) a vytváření uživatelských skupin pro přístup k jednotlivým funkcím uvedeným výše, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost autentizace uživatelů při spouštění prostřednictvím Active Directory / LDAP a řízení oprávnění na úrovni role a pracoviště uživatele, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | technologie, která nevyžaduje instalaci doplňkových modulů do webového prohlížeče (například HTML5), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | responsivní vzhled pro použití na jakémkoliv koncovém zařízení (tablet, chytrý telefon, stanice, atd.) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | integrace webového DICOM prohlížeče (obrazová dokumentace bude primárně zobrazena v prohlížeči s automatickým výběrem klinické či diagnostické verze prohlížeče dle oprávnění uživatelů. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - MODUL PRO KOMUNIKACI PACS S NIS (Modul integrace PACS s libovolným NIS. Podpora DICOM, HL7, DS2/3, přebírání žádanek z NIS, automatické sestavení DICOM MWL, podpora spouštění DICOM prohlížeče z prostředí NIS) |  |  |  |  |  |
|  | podpora komunikace s NIS pomocí web services, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | komunikace s NIS přes mezinárodní standard HL7, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | příjem nebo načtení textových popisů vyšetření uložených v NIS a jejich zobrazení v DICOM prohlížečích, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | otevření DICOM prohlížeče a zobrazení konkrétních snímků z prostředí NIS voláním dotazu dle definovaných parametrů (např. Accession Number, ID pacienta). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | příjem podkladů pro sestavení MWL (pracovní seznam modality) a jejich distribuce modalitám na základě žádanky vystavené v NIS, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | možnost automatické opravy dat uložených v centrálním PACS na základě informace předané z NIS, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - HW pro provoz PACS |  |  |  |  |  |
| - Servery – 2 ks, každý v min. konfiguraci |  |  |  |  |  |
|  | CPU INTEL XEON Silver (nebo ekvivalent) | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne procesor … | ……… |
|  | 32GB RAM DDR4, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … RAM | ……… |
|  | 2x SSD 480GB HDD, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … SSD HDD | ……… |
|  | 2x 8TB SATA HDD, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … HDD SATA | ……… |
|  | 2x Gbit LAN, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … Gbit LAN | ……… |
|  | Redundantní zdroj napájení, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Integrovaný modul pro vzdálenou správu vč. plné licence pro vzdálený dohled serveru, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - 1x Diagnostická pracovní stanice 3MPix |  |  |  |  |  |
|  | CPU INTEL Core i5 nebo ekvivalent, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne procesor … | ……… |
|  | 16GB RAM DDR4, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … RAM | ……… |
|  | 1x SSD 256GB HDD, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne … SSD HDD | ……… |
|  | DVD+/-RW DL, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Gbit LAN, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | USB klávesnice, USB laserová myš, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | MS Windows10 Pro CZ 64-bit, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | grafická karta (paměť 2 GB, kompatibilní s dodávanými diagnostickými monitory), | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | kalibrovaná dvojice diagnostických medicínských LCD monitorů, každý v min. konfiguraci: - rozlišení 3 MPix (2048x1536 px), - LED podsvit, - úhlopříčka 21,3", - svítivost 1000 cd/m2, - kontrast 1500:1, - pozor. úhel 178°, - 1x DisplayPort, 1x DVI-D, - EN 60601-1, - stabilizovaný podsvit, - přední senzor pro průběžnou kontrolu kvality zobrazení, - senzor okolního osvětlení, - senzor přítomnosti osoby před monitorem, - portrait/landscape mode, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne požadované údaje doplnit do popisu | ……… |
|  | 1x barevný LCD monitor pro NIS/RIS v min. konfiguraci: - rozlišení 1920x1080, - LED podsvit, - úhlopříčka 24", - svítivost 250 cd/m2, - kontrast 1000:1, - 1x DVI-D, 1x RGB, 1x DisplayPort, | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne požadované údaje doplnit do popisu | ……… |
| - POŽADAVKY NA DODÁVKU A SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S DODÁVKOU MODERNIZACE PACS |  |  |  |  |  |
|  | Předmětem zakázky jsou i veškeré služby související s dodávkou – doprava, instalace, implementace do stávající infrastruktury, konfigurace a zprovoznění komunikace, migrace dat ze stávajícího PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.), nastavení datových toků vč. konfigurace funkcí pre-fetch, zaškolení obsluhy a správy systému, testování, migrace dat, bezplatné preventivní prohlídky v rámci poskytování servisních služeb. Veškeré školení bude probíhat v prostorách zadavatele a v českém jazyce. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | V rámci implementace musí dodavatel zajistit plnohodnotný provoz dodávaného řešení současně s provozem stávajících systémů. To vše bez jakéhokoliv omezení provozu. Uchazeč do nabídky popíše postup přechodu systémů. Uchazeč je povinen přizpůsobit realizaci předmětu zakázky podmínkám zadavatele. | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Veškeré nabízené SW musí být plně kompatibilní (min. v rozsahu specifikovaném v této ZD) se stávajícím systémem PACS (MARIE PACS, dodavatel OR-CZ spol. s.r.o.). Součástí implementace musí být i případné veškeré potřebné licence a služby dodavatele PACS (uchazeč doloží subdodavatelskou smlouvou s dodavatelem PACS). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Soubor dodaného aplikačního programového vybavení, tzn. všechny nabízené SW moduly, musí být certifikován jako „Zdravotnický prostředek třídy IIa nebo vyšší“ v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, nařízením EU MDD 93/42/EEC a nařízením vlády č. 54/2015 Sb., | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Nabízené řešení nesmí pro svůj provoz vyžadovat přítomnost bezpečnostních předmětů souvisejících s licenční ochranou dodávaného aplikačního software na straně serveru ani na straně klienta (např. použití hardwarových licenčních tokenů, aj.). | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
| - Ostatní požadavky |  |  |  |  |  |
|  | Skříňka pro uložení nářadí a spotřebního materiálu | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Rozvaděč pro připojení zařízení k el. síti | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | 1 ks záložní zdroj ovládacích konzol pro ukončení datového provozu po dobu min. 5 minut | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne …….minut | ……… |
|  | Ostatní příslušenství – kompresní pás, držák pro bočné snímky na stole, sada fixačních pomůcek, externí paralelní rastr pro sním-ky na lůžku | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |
|  | Ochranné zástěry 4 ks, 0,35 Pb vel. M – odlehčený materiál | požadováno | absolutní, dále nehodnocený požadavek | ano – ne | ……… |

  - OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

- Zaškolení:

Kompletní podpora pracoviště pro získání erudice v práci s novým zařízením v min. rozsahu 1 pracovního dne.

- Ostatní požadavky:

Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- popisy, případně i fotografie nabízeného zboží,

- produktové listy s technickou specifikací nabízeného zboží,

- návody k obsluze k nabízenému plnění v českém jazyce,

- kopie prohlášení o shodě k nabízenému plnění,

- registraci osoby k distribuci zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv,

- osvědčení o registraci osoby provádějící servis zdravotnických prostředků u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a

- požadavky/podmínky na stavební připravenost

_________________________________________________________________________

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH námi uvedených údajů vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno oprávněné osoby

účastníka zadávacího řízení

Zadavatel nepřipouští úpravu elektroinstalace

Zadavatel nepřipouští úpravu elektroinstalace