VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 1

Veřejná zakázka

RTG TECHNIKA

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Režim veřejné zakázky | Nadlimitní |
| Druh zakázky | Dodávky |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 5 750 000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.zdarns.cz/ profile_display_8.html |
| Datum zahájení řízení | 25. 7. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.zdarns.cz/.

| Zadavatel: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Studentská 1699/4, 59101 Žďár nad Sázavou | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 48899119 | IČO: 26262525 |

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ve Žďáru nad Sázavou dne 8. 6. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ ,,RTG TECHNIKA“

Dotaz č.1

Komentář: Zadavatel požaduje v „Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění“ v části „RTG skiagrafický přístroj“: Velikost velkého ohniska 1,2 mm.

Zadavatel u tohoto parametru neuvádí hodnotu jako maximální.

DOTAZ: Bude zadavatel akceptovat velikost velkého ohniska 1,0 mm, které je z klinického hlediska lepší, jelikož disponuje vyšší rozlišovací schopností?

Dotaz č.2

Komentář: Zadavatel požaduje v „Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění“ v části „RTG skiagrafický přístroj“: Tepelná kapacita celého zářiče (min. 2000 kHU). Parametr je stanoven jako „výhodou“ dále hodnocený. V ZD je pak uvedeno bodové ohodnocení tohoto parametru, kde za min. 2000 kHU obdrží uchazeč paušálně 20 bodů.

DOTAZ: S ohledem na to, že tepelná kapacita zářiče 2000 kHU je u renomovaných výrobců standardní hodnotou, zadavateli nepřináší takto definované hodnotící kritérium možnost bodově ocenit technologii s větší než standardní tepelnou kapacitou zářiče. Zváží zadavatel úpravu tohoto hodnotícího kritéria (například na min. 2400kHU), aby tak skutečně získal možnost bodově ocenit technologii s větší než standardní tepelnou kapacitou zářiče?

Dotaz č.3

Komentář: Zadavatel požaduje systém s autopozicemi, tedy systém, který musí být plně motorizovaný ve všech osách.

DOTAZ: Rozumíme správně, že zadavatel požaduje rychlost stropního závěsu v podélném, příčném a také vertikálním pohybu min. 0,3 m/s?

Dotaz č.4

Komentář: V příloze Příloha č. 2 ZD Technická specifikace předmětu plnění – minimální technické požadavky na předmět plnění zadavatel v bodě 1.1. b) uvádí jako součást předmětu zakázky „provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení - periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost dle písm. a) výše.“, shodně s tímto v návrhu kupní smlouvy zadavatel uvádí, že předmětem smlouvy je mimo samotné dodávky také: „provádění pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení periodických bezpečnostně technických kontrol včetně odborné preventivní údržby a oprav v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. a v souladu s doporučením výrobce, a to po dobu 8 roků od skončení záruky za jakost“.

Zároveň však v příloze č. 8 kupní smlouvy zadavatel vyjmenoval úkony, které mají být součástí pozáručního servisu, kde vyplývá, že případné opravy zařízení nejsou zahrnuty. Uchazeč spatřuje v těchto informacích rozpor.

DOTAZ: Může zadavatel upřesnit, zda jsou součástí požadovaného pozáručního servisu také opravy zařízení? V případě, že nejsou, zváží zadavatel vypuštění zmínky o opravách z návrhu kupní smlouvy (čl. I. bod 1. b) a přílohy č. 2 ZD (bod 1.1 b)?

Dotaz č.5

Komentář: Pro instalaci nového přístroje do stávající místnosti budou po prohlídce místa plnění nezbytně nutné stavební úpravy.

DOTAZ: Má uchazeč do celkové nabídkové ceny zahrnout nezbytně nutné stavební úpravy pro montáž a instalaci nabízeného přístroje?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Hodnota je v tomto případě maximální, čili zadavatel bude akceptovat hodnotu 1,0 mm.

## Odpověď zadavatele na dotaz č. 2

Zadavatel nebude měnit hodnotící kritérium dle tazatelova návrhu.

## Odpověď zadavatele na dotaz č. 3

Ano.

## Odpověď zadavatele na dotaz č. 4

Součástí pozáručního servisu nejsou opravy zařízení. Smlouva bude v tomto směru upravena před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem.

## Odpověď zadavatele na dotaz č. 5

Ano, součástí instalace přístroje jsou i nezbytné stavební úpravy, které budou zahrnuty do celkové nabídkové ceny.

# Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem k tomu, že tímto vysvětlením dochází ke změně zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 9. 7. 2020 v 12:00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace se sídlem Studentská 1699/4, 59101 Žďár nad Sázavou | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 48899119 |  |